OR-703 ANESTEZİ GAZ ANALİZÖRÜ ŞARTNAMESİ

1) Gaz Analizörü  Hava, Hava/ O2, O2 , N2 , N2O/O2 , He/ O2, CO2 gaz karışımlarında ve isteğe göre özelleştirilebilen tiplerde gaz karışımlarının ölçümlerini yapabilmelidir.
2) Gaz Analizörü akış kanalında, yüksek değerler için 0˚C-50˚C sıcaklık aralığında; çiy noktası değerleri için (-)10 - 50 ˚C sıcaklık aralığında  ölçüm yapabilmektedir.
3) Gaz Analizörü akış kanalında, 0 - 100% R.H. aralığında nem ölçümü yapabilmelidir.
4) Gaz Analizörü opsiyonel olarak alınacak bir sensör yardımı ile 0-10% aralığında CO2 ölçümü yapabilmelidir.
5) Gaz Analizörü 0-100% aralığında N2O ölçümü yapabilmelidir.
6) Gaz Analizörü 0-12% aralığında ISOFLURANE/ENFLURANE/HALOTHANE ölçümü yapabilmelidir.
7) Gaz Analizörü 0-15% aralığında SEVOFLURANE ölçümü yapabilmelidir.
8) Gaz Analizörü 0-22%  aralığında DESFLURANE ölçümü yapabilmelidir.
9) Gaz Analizörü ATP, ATPD, ATPS, AP21, STP, STPH, BTPS, BTPS-A, BTPD, BTPD-A, 0/1013, 20/981, 15/1013, 25/991, 20/1013, NTPD, NTPS standartlarında gaz ölçümleri yapabilmelidir.
10) Gaz Analizörü 10 – 40 ˚C sıcaklık aralığında  10 – 95% R.H. nem aralığında çalışabilmelidir. 
11) Gaz Analizörü, IMT marka akış analizörüne bağlı sensör olarak çalışabilmelidir.
12) Gaz Analizöründe akış analizörüne bağlantı için bağlantı arabirimi olmalıdır.

